LabMedSys

Módulo Principal

Ambientes: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A norma pede áreas projetadas e mantidas para a operação, condições ambientais adequadas e registros rastreáveis, com a mudança assinada, datada e com o motivo. A tela atende em parte: guarda a identificação, a situação e dois graus e registra as alterações com justificativa, mas exclui sem motivo e não deixa consultar o histórico do que foi excluído (DV-PRI-009 e DV-PRI-014, Alta), não guarda temperatura, umidade nem classificação de limpeza, e não confere os dependentes de outros módulos.

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "As instalações e os equipamentos devem estar localizados, projetados, construídos, adaptados e mantidos de acordo com as operações a serem executadas." | Art. 62 | Cadastra a área, sua estrutura funcional, dois graus de contaminação e os equipamentos, utilidades e instrumentos instalados (RN-PRI-CAD01-004 a 007). Não guarda a finalidade da área, a classificação de limpeza, o responsável nem a data de qualificação (TBL_AMBIENTE.sql:1-23). Leitura da área: a ligação com a "operação a ser executada" está em outros módulos | Atende em parte |
| "A iluminação, temperatura, umidade e ventilação devem ser adequadas, não devendo prejudicar, direta ou indiretamente, os medicamentos durante a sua fabricação e armazenamento, ou o funcionamento preciso dos equipamentos." | Art. 67 | O cadastro não tem campo de temperatura, umidade nem limites. A medição e o alarme estariam no monitoramento ambiental de outro módulo (não analisado aqui) | A verificar |
| "As áreas de produção devem ser efetivamente ventiladas, com instalações de tratamento do ar apropriadas, incluindo temperatura e, onde necessário, umidade e filtração, aos produtos manipulados, às operações realizadas e ao ambiente externo." | Art. 79 | Guarda o "Grau do Ar" da sala, escolhido entre os graus de contaminação cadastrados (ambiente_ed.aspx:76-77); não guarda o sistema de tratamento do ar nem a filtração | A verificar |
| "VI - monitoramento ambiental;" | Art. 148 | O ambiente é a chave do monitoramento ambiental e dos pontos de água, mas o registro do monitoramento não é feito aqui (TBL_PONTOS_AGUA.sql:3). O vínculo funciona só se o ambiente estiver ativo e não excluído; o serviço de consulta devolve também os inativos e excluídos (dalAmbiente.cs:516-530) | A verificar |
| "Devem ser mantidos livros de registros para testes analíticos importantes ou críticos, equipamentos de produção e áreas onde o produto foi processado." | Art. 150 | O vínculo equipamento-ambiente é a base para o livro de registro de uso por área, que fica em Produção e Controle da Qualidade (fora do Principal). Ligar e desligar equipamento do ambiente grava sem justificativa (RN-PRI-CAD01-017) | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Inclusão, alteração e exclusão geram linha de histórico com usuário, data e hora (dalLogAlteracaoAmbiente.cs:13-129). O histórico de um ambiente excluído não pode ser consultado por nenhuma tela (DV-PRI-014, Alta, CT-PRI-080, 05/10/2026) | Não atende |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | A alteração grava campo, valor antigo, valor novo, usuário, data e hora (CT-PRI-092, 05/10/2026). Não há assinatura eletrônica. O valor do histórico cabe em 255 caracteres (SEG-PRI-13). A exclusão e a ligação de itens não deixam a informação consultável (DV-PRI-014) | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A alteração e a inativação exigem justificativa (CT-PRI-092 e 093, 05/10/2026). A exclusão do ambiente e a inclusão ou retirada de equipamentos, utilidades e instrumentos não pedem motivo (DV-PRI-009, Alta, CT-PRI-094, 05/10/2026) | Não atende |
| "Devem existir controles seguros e, se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção." | Art. 126, parágrafo único | O registro excluído continua no banco (lixeira, confirmado em 06/10/2026), mas o histórico só é gravado pela aplicação (SEG-PRI-14) e não se sabe se a linha de exclusão chega ao banco (DV-PRI-014, ponto para o DBA) | A verificar |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A lista bloqueia quem não tem a função (classe-base) e os botões seguem as ações do perfil (CT-PRI-051, rodada 2). O formulário abre pelo endereço, as gravações não conferem a permissão no servidor e a pesquisa monta o comando com o texto digitado (DV-PRI-025 confirmado em outras telas de edição; SEG-PRI-03). As regras de acesso estão na seção de segurança do documento da tela | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | A trilha existe para inclusão e alteração. Exclusão sem justificativa (DV-PRI-009) e histórico do excluído inacessível (DV-PRI-014), ambos de gravidade Alta | Não atende |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Recusa descrição vazia e tag repetida; limita tamanhos (CT-PRI-091). Aceita descrição repetida (DV-PRI-007) e não impede marcar dois locais (o código deve falhar, RN-PRI-CAD01-005) | Atende em parte |
| "Interfaces e transferência de dados;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | O serviço de consulta usado por outros módulos é aberto a qualquer origem e devolve ambientes inativos e excluídos (AmbienteController.cs:9-70). Não testado | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Mostre a lista das áreas da fábrica e a classificação de cada uma. Em parte: a lista existe; a classificação é só o grau do ar e o microbiológico. 2. Esta sala foi desativada? Quando, por quem e por quê? Em parte: a inativação tem justificativa e histórico; a exclusão não tem motivo e o histórico dela não abre (DV-PRI-009 e 014). 3. Quais equipamentos estavam nesta sala em tal data? Em parte: o vínculo existe e tem log, mas a retirada não tem motivo e o ambiente excluído perde o histórico. 4. Quem pode alterar a classificação de uma área limpa? A tela de edição abre pelo endereço (DV-PRI-025) e a gravação não confere a permissão no servidor. 5. Se a sala foi excluída, outro módulo ainda a usa? O sistema não avisa: a conferência só vê o banco do Principal.

Lacunas para a versão corrigida

- Exigir justificativa na exclusão e nos vínculos, e permitir consultar o histórico de qualquer registro, mesmo excluído (RN-PRI-070; DV-PRI-009 e 014; arts. 124 e 125).

- Conferir, na exclusão e na inativação, os usos do ambiente em todos os módulos, e dizer qual uso impede (RN-PRI-052; DV-PRI-011).

- Guardar a classificação de limpeza, a finalidade, o responsável, os limites de temperatura e umidade e a data da última qualificação da área (arts. 62, 67 e 79).

- Fazer o serviço de consulta devolver só ambientes ativos e exigir identificação de quem consulta.

- Conferir a permissão no servidor em cada gravação, bloquear a entrada do formulário por função e usar consultas com parâmetros (DV-PRI-025; SEG-PRI-03).

- Recusar descrição repetida (se a área confirmar) e dois locais marcados (DV-PRI-007).

- Tornar a pesquisa independente de acento (DV-PRI-008) e a mensagem de dependente específica (DV-PRI-011).

Guia 33/2020

Item 9.3.2.3: "Segurança incluindo controle de acesso;" aparece como requisito operacional; a tela atende em parte. Item 9.7.7.1.2 (testes de operação): "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" não é atendido nesta tela por causa da exclusão sem motivo e do histórico do excluído; "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" é atendido em parte (obrigatórios e tag, sim; descrição repetida e dois locais, não). O Guia 33 cita a IN nº 43/2019, hoje substituída pela IN nº 134/2022, que não está na pasta Documentação (04-conformidade-regulatoria.md).