LabMedSys

Módulo Principal

Equipamentos: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A norma pede que os equipamentos sejam mantidos para a finalidade, que os de medição sejam calibrados em intervalos definidos com registro, que os defeituosos sejam identificados e que as ações fiquem registradas com a mudança assinada, datada e com motivo. A tela atende em parte: identifica o equipamento e registra as alterações com justificativa, mas exclui sem motivo (DV-PRI-009, Alta), não guarda calibração nem qualificação, deixa campos fora do histórico e não bloqueia a alteração de um equipamento em uso.

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Os equipamentos utilizados na fabricação devem ser projetados, localizados e mantidos de acordo com a finalidade pretendida." | Art. 103 | Guarda tipo (móvel ou fixo), capacidade de produção, categoria, tipos de manutenção e local na estrutura funcional (RN-PRI-CAD02-001, 008). Não guarda a finalidade, a data de instalação nem o plano de manutenção; o plano está em outro módulo | Atende em parte |
| "Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos definidos e por métodos apropriados." | Art. 110 | O cadastro permite marcar "CALIBRAÇÃO" e "QUALIFICAÇÃO" entre os tipos de manutenção do equipamento (os cinco tipos de fábrica são calibração, qualificação, limpeza, lubrificação e manutenção preventiva, dml.sql:10386-10399), mas não tem campo de intervalo, de data de calibração nem de próxima verificação (TBL_EQUIPAMENTO.sql:1-27). O registro de calibração depende de outro módulo; a verificação "equipamento com calibração" do código está desligada (dalEquipamento.cs:642-672) | Atende em parte |
| "Registros adequados da calibração de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos." | Art. 110, parágrafo único | Não há registro de calibração neste cadastro | A verificar |
| "Os equipamentos com defeitos devem, se possível, ser removidos das áreas de produção e de controle de qualidade, ou, quando a remoção não for possível, devem, no mínimo, ser claramente identificados como tal." | Art. 113 | A única marca é Ativo Sim ou Não, com justificativa na alteração (RN-PRI-CAD02-010 e 011). Não há situação "em manutenção", "com defeito" ou "fora de uso temporário". Leitura da área: um equipamento com defeito precisa de uma marca que impeça o uso e seja visível nos outros módulos | Atende em parte |
| "I - validação e qualificação de processos, equipamentos e sistemas; II - montagem e calibração de equipamentos; III - transferência de tecnologia; IV - manutenção, limpeza e sanitização;" | Art. 148, I, II e IV | O cadastro guarda só os tipos de manutenção previstos; a qualificação, a montagem e a calibração não são registradas aqui | A verificar |
| "Devem ser mantidos livros de registros para testes analíticos importantes ou críticos, equipamentos de produção e áreas onde o produto foi processado." | Art. 150 | O livro de uso e manutenção do equipamento está fora do Principal (Produção e Controle da Qualidade). Este cadastro fornece a identidade única e o ambiente | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Inclusão, alteração e exclusão geram linha de histórico com usuário, data e hora (dalLogAlteracaoEquipamento.cs). Categoria, tipos de manutenção, data de fabricação, outros fabricantes, IP e porta não entram no histórico (RN-PRI-CAD02-019). O histórico do excluído não pode ser consultado no Ambiente (DV-PRI-014); o mesmo desenho vale aqui, a confirmar | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | A alteração grava campo, valor antigo, valor novo, usuário, data e hora (CT-PRI-092, 05/10/2026). Não há assinatura eletrônica. O valor cabe em 255 caracteres (SEG-PRI-13). Os campos fora do histórico não têm informação original | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A alteração e a inativação exigem justificativa (CT-PRI-092 e 093). A exclusão não pede motivo (DV-PRI-009, Alta, CT-PRI-094, 05/10/2026 e reteste de 06/10/2026) | Não atende |
| "Devem existir controles seguros e, se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção." | Art. 126, parágrafo único | O registro excluído continua no banco (lixeira, confirmada em 06/10/2026), mas o histórico é gravado só pela aplicação (SEG-PRI-14) e o nome da tabela no código difere do script do repositório (TBL_EQUIPAMENTO_PRINCIPAL e TBL_EQUIPAMENTO; ponto para o DBA) | A verificar |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A lista bloqueia quem não tem a função e os botões seguem as ações do perfil (CT-PRI-051, rodada 2). O formulário abre pelo endereço, as gravações não conferem a permissão no servidor e a pesquisa monta o comando com o texto digitado (DV-PRI-025 confirmado em outras telas de edição; SEG-PRI-03). As regras de acesso estão na seção de segurança do documento da tela | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | A trilha existe para inclusão e alteração. A exclusão não tem justificativa (DV-PRI-009, Alta) e campos importantes ficam fora do histórico | Não atende |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Recusa os obrigatórios e a repetição de tag, patrimônio e número de série (CT-PRI-091). Sem Categoria, dá erro de servidor sem mensagem (DV-PRI-010); datas incoerentes não bloqueiam a gravação (RN-PRI-CAD02-006) | Atende em parte |
| "Definição dos tipos de dados, incluindo a identificação das características, formatação, parâmetros críticos, intervalo e formato de datas válidos, limites e exatidão e assim por diante;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A capacidade de produção é texto livre; IP e porta não têm formato; as datas de operação e fabricação aceitam valores incoerentes | Atende em parte |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | Os obrigatórios têm mensagem clara (CT-PRI-091). A categoria ausente dá "Input string was not in a correct format" sem mensagem na tela (DV-PRI-010, Média) e a exclusão recusada não diz o motivo (DV-PRI-011, Média) | Atende em parte |
| "Interfaces e transferência de dados;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | O serviço de consulta usado por outros módulos é aberto a qualquer origem e devolve equipamentos inativos na busca por texto (EquipamentoController.cs:14-100). Não testado | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Mostre a lista dos equipamentos e a situação de cada um. Em parte: a lista existe; a situação é só ativo ou inativo. 2. Quando o equipamento foi calibrado pela última vez e quando será a próxima? Não é guardado aqui. 3. Este equipamento foi desativado? Quando, por quem, por quê? Em parte: a inativação tem justificativa e histórico; a exclusão não tem motivo (DV-PRI-009). 4. Quem pode mudar a categoria ou os tipos de manutenção e como isso fica registrado? Mudar a categoria não entra no histórico. 5. Se um equipamento usado em um lote foi excluído do cadastro, ainda é possível reconstituir? O sistema não impede a exclusão de equipamento usado em outros módulos.

Lacunas para a versão corrigida

- Exigir justificativa na exclusão e consultar o histórico de qualquer registro, mesmo excluído (RN-PRI-070; DV-PRI-009 e 014; arts. 124 e 125).

- Guardar calibração, qualificação e manutenção (datas, intervalo, responsável, certificado) ou ligar o cadastro ao módulo que as guarda (arts. 110 e 148).

- Incluir uma situação de uso (em uso, em manutenção, com defeito, desativado) visível nos demais módulos (art. 113).

- Colocar no histórico todos os campos editáveis, inclusive categoria, tipos de manutenção, IP e porta (arts. 124 e 125).

- Impedir a alteração, a inativação e a exclusão de um equipamento com registro de uso em qualquer módulo, e dizer qual uso impede (RN-PRI-052; DV-PRI-011).

- Tornar a Categoria obrigatória, com mensagem clara; validar datas, IP e porta (DV-PRI-010).

- Conferir a permissão no servidor em cada gravação, bloquear a entrada do formulário por função e usar consultas com parâmetros (DV-PRI-025; SEG-PRI-03).

- Fazer o serviço de consulta devolver só equipamentos ativos e exigir identificação de quem consulta.

Guia 33/2020

Item 9.3.2.3: "Segurança incluindo controle de acesso;", "Definição dos tipos de dados, incluindo a identificação das características, formatação, parâmetros críticos, intervalo e formato de datas válidos, limites e exatidão e assim por diante;" e "Mensagens de erro inequívocas." entram como requisitos; os três são atendidos em parte. Item 9.7.7.1.2 (testes de operação): "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" não é atendido por causa da exclusão sem motivo; "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" é atendido em parte. O Guia 33 cita a IN nº 43/2019, hoje substituída pela IN nº 134/2022, que não está na pasta Documentação (04-conformidade-regulatoria.md).