LabMedSys

Módulo Principal

Cadastro de Instrumentos: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA exige que os instrumentos de medição sejam calibrados em intervalos definidos e que os registros sejam mantidos. O cadastro de Instrumentos atende em parte: identifica o instrumento e deixa rastro com usuário, mas a calibração está na Produção, a exclusão não pede justificativa (padrão do DV-PRI-009, Alta) e o formulário abre pelo endereço sem conferir permissão (DV-PRI-025, Alta).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios. Nenhuma linha foi testada nesta tela; a coluna "O que a tela faz hoje" diz o que o código mostra.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "qualificação: ação de provar que quaisquer instalações, equipamentos, utilidades e sistemas funcionam corretamente e realmente levam aos resultados esperados;" | Art. 3º, XLI | O cadastro identifica o instrumento (descrição, tag, patrimônio, número de série, fabricante, datas de operação) e o liga ao ambiente. A qualificação é programada e registrada na Produção (TBL_PROGRAMACAO_QUALIFICACAO.sql:12-14). Esta tela não mostra se o instrumento está qualificado. Não testado | A verificar |
| "Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos definidos e por métodos apropriados." | Art. 110 | O Principal só cadastra o instrumento. A programação de calibração (TBL_PROGRAMACAO_CALIBRACAO.sql:13) e a validade da calibração (TBL_REGISTRO_CALIBRACAO.sql:5-6) estão na Produção. No Principal, a conferência de calibração vencida está comentada (dalInstrumento.cs:555-733), enquanto a cópia da Produção está ativa (Produção dalInstrumento.cs:579-606). Esta tela não mostra a situação da calibração. Não testado | A verificar |
| "Registros adequados da calibração de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos." | Art. 110, parágrafo único | O registro de calibração, com validade e certificado, é gravado na Produção (TBL_REGISTRO_CALIBRACAO.sql:5-6). Esta tela não lista nem guarda registros de calibração. Não testado | A verificar |
| "Interface(s) com outros sistemas;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A Produção lê este cadastro por sinônimo de banco e por cópia da classe de acesso a dados; as duas cópias já divergem nas regras (dalInstrumento.cs:555-733). Não testado | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Inclusão, alteração e exclusão geram uma linha de histórico com usuário (dalLogAlteracaoInstrumento.cs:13-215). Não testado nesta tela. O histórico de um registro excluído não pode ser consultado nas telas testadas (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente); a lista desta tela tem o mesmo desenho (dalInstrumento.cs:88-92) | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | O histórico guarda valor antigo, valor novo, usuário, data e hora de situação, descrição, tag, patrimônio, modelo, número de série, datas de operação, fabricante, fornecedor e estrutura funcional (dalLogAlteracaoInstrumento.cs:13-215). Não há assinatura eletrônica. O histórico limita cada valor a 255 caracteres (SEG-PRI-13) | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A alteração exige justificativa, que vai ao histórico (instrumento_ed.aspx:183-197; instrumento_ed.aspx.cs:101-118). A exclusão pede só a confirmação, sem campo de justificativa (instrumento_lst.aspx.cs:506-515; dalLogAlteracaoInstrumento.cs:203-215). A exclusão sem justificativa foi confirmada em Ambiente e Equipamento (DV-PRI-009, Alta, CT-PRI-094, 05/10/2026); o código desta tela é do mesmo tipo. Não testado nesta tela | Não atende |
| "Devem existir controles seguros e, se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção." | Art. 126, parágrafo único | Exclusão lógica: o registro vai para a lixeira (dalInstrumento.cs:396-414). A trilha é gravada só pela aplicação (SEG-PRI-14) e o histórico do excluído não pode ser consultado (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente) | Atende em parte |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A lista confere a função da tela e nega a entrada; o formulário e o relatório não conferem (instrumento_lst.aspx.cs:19; ClassePaiLst.cs:65; ClassePaiEd.cs:98-156). Nas telas de edição de Administração o mesmo desenho deixou abrir pelo endereço sem permissão (DV-PRI-025, Alta, CT-PRI-061 a 068, 05/10/2026). Detalhes na seção Segurança e acesso do documento da tela. Não testado nesta tela | Não atende |
| "Interface(s) com o usuário – definidas em termos de níveis de acesso (operador, administrador, gerente do sistema) ou funções quando apropriado;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As ações Incluir, Alterar, Excluir, Consultar log e Imprimir/Excel são separadas por perfil (ClassePaiLst.cs:194-255). Quem só consulta vê a tela travada, mas essa regra não foi cumprida na tela de usuário (DV-PRI-023, Média) | A verificar |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Confere descrição, situação, fabricante, tag e número de série únicos e as datas de operação (instrumento_ed.aspx.cs:191-230 e 248-263; bllInstrumento.cs:94-98 e 148-158). A opção "OUTROS" é tratada pela mesma rotina de fabricante das outras telas (dalPJ.cs:869-874). A pesquisa e o relatório montam o comando de banco com o texto digitado (SEG-PRI-03, Alta, achado do código, ainda sem teste, CT-PRI-100). | Atende em parte |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A recusa de exclusão por uso diz só "Exclusão inválida, existem referências com outras tabelas." (DV-PRI-011, Média, em Ambiente). Falhas inesperadas mostram o texto técnico (DV-PRI-026, Média) | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Existe a trilha (histórico por campo); o teste de trilha (CT-PRI-080) falhou em Ambiente por causa do histórico de excluídos (DV-PRI-014, Alta). Não executado nesta tela | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quais instrumentos a fábrica tem e quais estão calibrados hoje? A lista existe; a situação da calibração está na Produção, não aqui. 2. Alguém apagou ou trocou um instrumento? O histórico mostra quem alterou; a exclusão não pede justificativa. 3. Um instrumento com calibração vencida pode ser usado? No Principal a conferência está comentada; a Produção confere. 4. Quem pode alterar o cadastro? A lista é protegida; o formulário abre pelo endereço (DV-PRI-025).

Lacunas para a versão corrigida

- Mostrar a situação da calibração e da qualificação no cadastro do instrumento.

- Exigir justificativa na exclusão (RN-PRI-070; DV-PRI-009).

- Ter uma só regra de calibração vencida para Principal e Produção.

- Fechar o acesso do formulário e do relatório pela permissão (DV-PRI-025) e trocar a pesquisa por consulta com parâmetros (SEG-PRI-03).