LabMedSys

Módulo Principal

Cadastro de Pontos de Água: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA exige água de qualidade controlada e rastreável (tipos de água sanitizados por procedimento, monitoramento de água entre os dados de laboratório e qualificação das utilidades). O cadastro de Pontos de Água atende em parte: identifica o ponto e o tipo de água e deixa rastro com usuário, mas exclui sem justificativa (padrão do DV-PRI-009, Alta), não trava a alteração de um ponto com análise registrada e o formulário abre pelo endereço sem conferir permissão (DV-PRI-025, Alta).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios. Nenhuma linha foi testada nesta tela; a coluna "O que a tela faz hoje" diz o que o código mostra.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "A tubulação de água purificada e água para injetáveis e, se for o caso, de qualquer outro tipo de água, deve ser sanitizada de acordo com procedimentos escritos que contenham detalhes sobre os limites de contaminação microbiológica, bem como as medidas a serem adotadas." | Art. 112 | A tela identifica cada ponto e o tipo de água (potável, purificada ou injetável) (TBL_TIPO_AGUA.sql:1-6; dml.sql:10178-10189). A sanitização da tubulação e os limites microbiológicos não são guardados aqui; ficam em procedimento escrito e nas análises da Produção. Leitura da área: o cadastro dá a base para dizer a qual ponto cada análise se refere | A verificar |
| "dados de monitoramento ambiental (ar, água e outras utilidades), quando necessário; e" | Art. 243 | O ponto de água é o cadastro-mestre das análises de água: a Produção programa e registra a análise por ponto (TBL_PROGRAMACAO_ANALISE_PONTOS_AGUA.sql; TBL_REGISTRO_ANALISE_PONTO_AGUA.sql, módulo Produção). Esta tela não mostra resultados e não trava a alteração de um ponto com análise (bllPontoAgua.cs:203-253) | Atende em parte |
| "da situação da qualificação de equipamentos e utilidades relevantes, por exemplo, de sistema de ventilação, aquecimento e ar-condicionado (HVAC), água, sistemas de gás comprimido, entre outros; e" | Art. 17, XI | A situação de qualificação do sistema de água não é guardada nesta tela (TBL_PONTOS_AGUA.sql:1-18). Quem monta a revisão da qualidade do produto precisa buscá-la fora do Principal | A verificar |
| "Interface(s) com outros sistemas;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | O serviço GetPontosAgua entrega a lista de pontos ativos a outros módulos; aceita chamadas de qualquer origem e não mostra conferência de usuário no próprio controlador (PontosAguaController.cs:11-25). Não testado | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Inclusão, alteração e exclusão geram uma linha de histórico com usuário (Repository.cs:309-512). O código desta tela não impede alterar ou excluir um ponto que já tem análise de água registrada na Produção (RN-PRI-CAD11-005). Não testado nesta tela. O histórico de um registro excluído não pode ser consultado nas telas testadas (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente); a lista desta tela tem o mesmo desenho (dalPontoAgua.cs:32) | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | O histórico guarda valor antigo, valor novo, usuário, data e hora de descrição, tag, ativo, tipo de água e ambiente (como nomes de coluna) (Repository.cs:309-512). A inclusão grava a justificativa vazia e a exclusão não tem justificativa; os campos aparecem como nomes de coluna, como ID_AMBIENTE (Repository.cs:349-374 e 484-505; bllPontoAgua.cs:183-201). Não há assinatura eletrônica. O histórico limita cada valor a 255 caracteres (SEG-PRI-13) | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A alteração exige justificativa (ponto_agua_ed.aspx:111-116; ponto_agua_ed.aspx.cs:117-124 e 189). A exclusão pede só a confirmação, sem campo de justificativa, e chama o repositório sem texto (ponto_agua_lst.aspx.cs:157-160 e 280-289; bllPontoAgua.cs:62-65). A exclusão sem justificativa foi confirmada em Ambiente e Equipamento (DV-PRI-009, Alta, CT-PRI-094, 05/10/2026); o código desta tela é do mesmo tipo. Não testado nesta tela | Não atende |
| "Devem existir controles seguros e, se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção." | Art. 126, parágrafo único | Exclusão lógica: o registro vai para a lixeira (dalPontoAgua.cs:102-117; bllPontoAgua.cs:62-65). A trilha é gravada só pela aplicação (SEG-PRI-14) e o histórico do excluído não pode ser consultado (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente) | Atende em parte |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A lista confere a função da tela e nega a entrada; o formulário e o relatório não conferem (ponto_agua_lst.aspx.cs:19; ClassePaiLst.cs:65; ClassePaiEd.cs:98-156). Nas telas de edição de Administração o mesmo desenho deixou abrir pelo endereço sem permissão (DV-PRI-025, Alta, CT-PRI-061 a 068, 05/10/2026). Detalhes na seção Segurança e acesso do documento da tela. Não testado nesta tela | Não atende |
| "Interface(s) com o usuário – definidas em termos de níveis de acesso (operador, administrador, gerente do sistema) ou funções quando apropriado;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As ações Incluir, Alterar, Excluir, Consultar log e Imprimir/Excel são separadas por perfil (ClassePaiLst.cs:194-255). Quem só consulta vê a tela travada, mas essa regra não foi cumprida na tela de usuário (DV-PRI-023, Média) | A verificar |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Confere descrição, situação, tipo de água e tag repetida (ponto_agua_ed.aspx:54-87; bllPontoAgua.cs:120-130). Falhas do código: a tag aparece como obrigatória e não é conferida; abrir um ponto sem ambiente ou com ambiente inativado gera erro e esconde a justificativa (ponto_agua_ed.aspx.cs:73-91); um código de pesquisa que não é número derruba a página (ponto_agua_lst.aspx.cs:37). O relatório monta o comando de banco com o texto do endereço (ponto_agua_rel.aspx.cs:79-86; SEG-PRI-03, Alta, achado do código, ainda sem teste, CT-PRI-100); a lista usa consulta por objeto (dalPontoAgua.cs:29-37). | Atende em parte |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A recusa de exclusão por uso diz só "Exclusão inválida, existem referências com outras tabelas." (DV-PRI-011, Média, em Ambiente). Falhas inesperadas mostram o texto técnico (DV-PRI-026, Média) | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Existe a trilha (histórico por campo); o teste de trilha (CT-PRI-080) falhou em Ambiente por causa do histórico de excluídos (DV-PRI-014, Alta). Os nomes de campo aparecem como nomes de coluna. Não executado nesta tela | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quais são os pontos de água da fábrica e de que tipo é cada um? O sistema lista pontos e tipos (potável, purificada, injetável). 2. A água analisada na semana passada veio de qual ponto, e esse ponto mudou desde então? O histórico mostra alterações, mas o sistema não impede mudar um ponto que já tem análise. 3. Quem excluiu um ponto e por quê? Em parte: o histórico guarda o usuário, mas a exclusão não pede justificativa e o histórico do excluído não é consultável (DV-PRI-014). 4. O sistema de água está qualificado? Não está nesta tela.

Lacunas para a versão corrigida

- Religar e corrigir a trava de alteração para pontos com análise, lote padrão ou autorização, inclusive as tabelas da Produção.

- Exigir justificativa na exclusão e na inclusão (RN-PRI-070; DV-PRI-009).

- Tornar obrigatória a tag, se a área concordar, e corrigir a abertura de pontos sem ambiente ou com ambiente inativado.

- Guardar a frequência de coleta e os limites do tipo de água, ou ligar o ponto ao plano de monitoramento.

- Fechar o acesso do formulário e do relatório pela permissão (DV-PRI-025) e trocar a consulta do relatório por parâmetros (SEG-PRI-03).