LabMedSys

Módulo Principal

Grau de Contaminação: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA espera que o monitoramento e o controle dos ambientes de fabricação sejam do conhecimento da qualidade e que todo registro seja rastreável e feito de forma segura. O Grau de Contaminação atende em parte: guarda rastro com justificativa, mas não guarda os limites de cada grau, o formulário abre pelo endereço sem conferir a permissão (DV-PRI-025, Alta, visto nas telas de edição de Administração) e a pesquisa é montada com o texto digitado (SEG-PRI-03, Alta).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios. Nenhuma linha foi testada nesta tela; a coluna "O que a tela faz hoje" diz o que o código mostra.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "o monitoramento e o controle dos ambientes de fabricação;" | Art. 38, parágrafo único, II | A tela só cadastra o nome do grau; não guarda limites de partículas, de colônias nem periodicidade (TBL_GRAU_CONTAMINACAO.sql:1-11). O monitoramento é feito na Produção. A fábrica precisa escrever, fora do sistema, o que cada grau exige (leitura da área) | A verificar |
| "dados de monitoramento ambiental (ar, água e outras utilidades), quando necessário; e" | Art. 243 | O grau é o dado que classifica o ambiente monitorado. O registro do monitoramento está na Produção (análise de ambiente), não nesta tela | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Inclusão, alteração e exclusão geram uma linha de histórico com usuário (dalLogAlteracaoGrauContaminacao.cs:13-89). Não testado nesta tela. O histórico de um registro excluído não pode ser consultado nas telas testadas (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente); a lista desta tela tem o mesmo desenho (dalGrauContaminacao.cs:202-204) | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | O histórico guarda valor antigo, valor novo, usuário, data e hora de Grau, Descrição e Ativo (dalLogAlteracaoGrauContaminacao.cs:13-61). Não há assinatura eletrônica. O histórico limita cada valor a 255 caracteres (SEG-PRI-13) | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A justificativa é obrigatória na inclusão, na alteração e na exclusão e vai para o histórico (grau_contaminacao_ed.aspx:61-66; grau_contaminacao_lst.aspx:157-159). Cumpre melhor que Ambiente e Equipamento, que excluem sem justificativa (DV-PRI-009, Alta). Não testado nesta tela | A verificar |
| "Devem existir controles seguros e, se necessário, validados, de forma a garantir a integridade do registro durante todo o período de retenção." | Art. 126, parágrafo único | Exclusão lógica: o grau fica na lixeira (dalGrauContaminacao.cs:83-84). A trilha é gravada só pela aplicação (SEG-PRI-14) e o histórico do excluído não pode ser consultado (DV-PRI-014, Alta, em Ambiente) | Atende em parte |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A lista confere a função da tela (código 90) e nega a entrada; o formulário e o relatório não conferem (ClassePaiLst.cs:65; ClassePaiEd.cs:98-156). Nas telas de edição de Administração o mesmo desenho deixou abrir pelo endereço sem permissão (DV-PRI-025, Alta, CT-PRI-061 a 068, 05/10/2026). Detalhes na seção Segurança e acesso do documento da tela. Não testado nesta tela | Não atende |
| "Interface(s) com o usuário – definidas em termos de níveis de acesso (operador, administrador, gerente do sistema) ou funções quando apropriado;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As ações Incluir, Alterar, Excluir, Consultar log e Imprimir/Excel são separadas por perfil (ClassePaiLst.cs:194-255). Quem só consulta vê a tela travada (grau_contaminacao_ed.aspx.cs:60-65), mas essa regra não foi cumprida na tela de usuário (DV-PRI-023) | A verificar |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Confere grau, descrição, situação e justificativa e impede grau repetido (bllGrauContaminacao.cs:20-24). A pesquisa e o relatório montam o comando de banco com o texto digitado (dalGrauContaminacao.cs:144-150 e 206-219; SEG-PRI-03, Alta, achado do código ainda sem teste, CT-PRI-100) | Atende em parte |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | A recusa de exclusão por uso diz só "Exclusão inválida, existem referências com outras tabelas." (bllGrauContaminacao.cs:131; DV-PRI-011, Média, em Ambiente). Falhas inesperadas mostram o texto técnico do banco (DV-PRI-026) | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Existe a trilha (histórico por campo, com justificativa); o teste de trilha (CT-PRI-080) falhou em Ambiente por causa do histórico de excluídos (DV-PRI-014, Alta). Não executado nesta tela | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Como as salas são classificadas e quem aprovou a classificação? O sistema mostra o grau de cada sala (Ambientes), mas não guarda a aprovação nem o critério de cada grau. 2. Quem mudou o grau de uma sala e por quê? Em parte: o histórico do Ambiente registra a troca de grau com usuário, data e justificativa (CT-PRI-092, 05/10/2026); o histórico da própria lista de graus não foi testado. 3. O que cada grau exige de monitoramento? Não está no sistema; a fábrica precisa ter em procedimento. 4. Um grau pode desaparecer enquanto há salas ligadas a ele? Não: a exclusão é recusada (bllGrauContaminacao.cs:129-133), mas pode ser inativado (inativar não avisa os ambientes ligados).

Lacunas para a versão corrigida

- Guardar, em cada grau, os limites e a frequência de monitoramento definidos pela fábrica.

- Mostrar, ao inativar um grau, quantos ambientes ainda o usam.

- Fechar o acesso do formulário e do relatório pela permissão (DV-PRI-025) e trocar a pesquisa por consulta com parâmetros (SEG-PRI-03).

- Permitir consultar o histórico de um grau excluído (DV-PRI-014).

- Corrigir o título "GRAU DE CONTAMINACÃO".