LabMedSys

Módulo Principal

Configuração: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A norma espera que o acesso ao sistema seja controlado, que o sistema seja protegido contra mudanças não autorizadas e que as mudanças de configuração sejam gerenciadas e registradas; esta tela não confere permissão, aceita qualquer arquivo e não registra quem mudou.

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações entre aspas são literais (RDC 658/2022 e Guia 33/2020). O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios e a Garantia da Qualidade.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33, 9.3.2.3 | A tela abriu pelo endereço para quem só tinha a tela Centro de custo (CT-PRI-065, 06/10/2026; DV-PRI-025, Alta). Não tem função própria na árvore de permissões, então nenhum perfil pode barrá-la | Não atende |
| "Medidas devem ser implantadas para assegurar que os sistemas computadorizados das empresas reguladas e seus dados sejam adequados e protegidos contra perdas acidentais ou intencionais, danos ou mudanças não autorizadas." | Guia 33, 11.12.2 | Pelo código, o envio de logotipo aceita qualquer arquivo, sem conferir tipo ou tamanho, e substitui arquivos da pasta de imagens (configuracao_ed.aspx.cs:47-89). Não foi testado. Soma-se ao DV-PRI-025 (Alta) | Não atende |
| "Processos para gerenciamento da configuração devem ser estabelecidos de modo que o sistema computadorizado e todos seus componentes possam ser identificados e definidos a qualquer momento." | Guia 33, 9.8.2 | A tela altera a configuração do sistema (cor e logotipos) sem registrar a versão anterior: o arquivo de logotipo antigo é apagado e não há histórico (configuracao_ed.aspx.cs:54-58) | Não atende |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | RDC 658, art. 125 | Leitura da área: o logotipo dos relatórios faz parte dos documentos emitidos. A tela não grava quem mudou, quando, nem o valor anterior (configuracao_ed.aspx.cs:43-95) | Não atende |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | RDC 658, art. 125, parágrafo único | Não há campo de justificativa (configuracao_ed.aspx). Se a mudança de logotipo é ou não "apropriada" para exigir motivo é decisão da Garantia da Qualidade | A verificar |
| "Devem ser implementados controles adequados para garantir a precisão, integridade, disponibilidade e legibilidade dos documentos." | RDC 658, art. 116 | Leitura da área: o logotipo dos relatórios pode divergir entre os relatórios das listas e a visualização de relatórios, pois são lidos de colunas diferentes (Global.asax.cs:32; VisualizaRelatorio.aspx.cs:75). Não testado | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quem pode alterar a configuração do sistema? O sistema controla? Não: a tela abre para quem digitar o endereço (DV-PRI-025). 2. Quem mudou o logotipo dos relatórios e quando? O sistema mostra? Não: não há histórico. 3. Os relatórios antigos e os novos trazem a mesma identificação da empresa? A verificar (duas fontes do logotipo). 4. O sistema aceita que se envie um arquivo qualquer ao servidor? Pelo código, sim; a testar.

Lacunas para a versão corrigida

- Tirar a tela do alcance de quem não é administrador, com função própria na árvore de permissões e verificação ao abrir e ao salvar (RF-PRI-032; DV-PRI-025).

- Aceitar apenas imagens (tipo, tamanho e conteúdo conferidos) e guardar os arquivos fora de pasta executável (RNF-PRI-007).

- Registrar quem mudou, quando e o valor anterior, com justificativa se a Garantia da Qualidade decidir (RF-PRI-042 e RF-PRI-070).

- Uma só fonte para o logotipo dos relatórios, valendo para todos de imediato.

- Mostrar confirmação e resultado ao usuário.