LabMedSys

Módulo Estoque

Conferência de Recebimento: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA espera que cada entrega seja verificada e que a verificação seja documentada, e que qualquer problema que afete a qualidade do material seja investigado, registrado e relatado à Qualidade. A tela Conferência de Recebimento não atende: a finalização deixa a nota conferida mesmo com erro (DV-EST-015, Alta), a divergência de quantidade passa sem justificativa e sem aviso, e a tela em uso não assina a conferência.

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Para cada entrega de matéria-prima, os recipientes devem ser verificados quanto à integridade da embalagem, incluindo o selo de evidência de violação quando pertinente, também deve ser verificada a correspondência entre a nota de entrega, o pedido de compra, as etiquetas do fornecedor e as informações aprovadas pelo fabricante do medicamento para o fabricante e fornecedor dos excipientes." | Art. 183 | Compara a quantidade conferida com a nota; não compara com o pedido de compra nem com as etiquetas do fornecedor (RN-EST-E03-008); "Confirmar tudo" aceita a quantidade da nota sem contagem | Atende em parte |
| "As verificações durante o recebimento de cada entrega devem ser documentadas." | Art. 183, parágrafo único | Grava a quantidade, o usuário e a data de cada contagem; a nota fica conferida mesmo quando a finalização dá erro (DV-EST-015, Alta; CT-EST-193) | Não atende |
| "Todos os materiais recebidos devem ser verificados para garantir que a remessa corresponda ao pedido." | Art. 155 | A conferência não consulta o pedido de compra | Não atende |
| "Danos aos recipientes e qualquer outro problema que possa afetar adversamente a qualidade do material devem ser investigados, registrados e relatados à Unidade de Qualidade." | Art. 156 | A divergência de quantidade é aceita só com "Quantidade divergente. Deseja Continuar?", sem justificativa, sem desvio e sem aviso à Qualidade (CT-EST-191); não existe reprovação na conferência (RN-EST-050) | Não atende |
| "a quantidade total e o número de recipientes recebidos;" | Art. 141, VI | Grava a quantidade conferida por lote e redistribui pelos volumes; a redistribuição falha com "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes" (DV-EST-015) | Não atende |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Marca a nota como conferida e grava antes do ajuste dos volumes, sem transação: se o ajuste falha, o registro diz "conferida" sem estar completo (DV-EST-015, Alta; RN-EST-049) | Não atende |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | A contagem chama o histórico do lote; a conferência não é assinada com senha (RN-EST-047, Contradita) e o histórico não foi aberto em teste | A verificar |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | Cancelar a conferência e conferir com divergência não pedem justificativa (CT-EST-191 e 193) | Não atende |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quem contou este lote e quando? O sistema mostra isso hoje? Em parte: usuário e data por lote; sem assinatura. 2. A quantidade recebida bate com a nota? O que se fez com a diferença? O sistema mostra isso hoje? Não: a diferença é aceita sem motivo. 3. Esta conferência foi concluída ou ficou pela metade? O sistema mostra isso hoje? Não: a nota fica "conferida" mesmo com erro (DV-EST-015). 4. A divergência foi comunicada à Qualidade e ao fornecedor? O sistema mostra isso hoje? Não. 5. Quem cancelou a conferência e por quê? O sistema mostra isso hoje? Não: sem justificativa.

Lacunas para a versão corrigida

- Gravar a conferência e o ajuste dos volumes numa única transação; se o ajuste falhar, nada fica conferido e a mensagem diz o motivo (DV-EST-015; art. 124).

- Exigir justificativa e abrir desvio quando a quantidade difere da nota, avisando a Garantia da Qualidade (art. 156).

- Assinar a conferência com usuário e senha e restringir à função de conferente (RN-EST-047).

- Comparar com o pedido de compra e com as etiquetas do fornecedor (art. 155 e 183).

- Justificativa obrigatória para cancelar a conferência (art. 125).

- Tratar o retorno -1 do procedimento de ajuste como erro (dalNotaFiscal.cs:909-911).

Guia 33/2020

Item 9.7.7.1.2 (testes de operação do sistema): o Guia lista, entre o que deve ser verificado, "Transações críticas;" e "Mensagens de erro e de alarme;". Nesta tela a transação de finalizar a conferência não é atômica (a nota fica conferida e o ajuste dos volumes pode falhar), e a mensagem de erro esconde a causa.

Item 9.3.2.3 (requisitos operacionais): "Utilização de assinaturas eletrônicas;". A assinatura da conferência existia na versão antiga da tela e não existe na tela em uso.