LabMedSys

Módulo Estoque

Movimentação de Material: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA espera que os materiais sejam armazenados de modo a separar lotes e categorias (quarentena, liberado, rejeitado) e que toda ação fique registrada de forma rastreável. A Movimentação de Material atende em parte: separa e confere capacidade e exige justificativa, mas a trava de quarentena do servidor está desligada, o item refrigerado fica sem destino, o histórico não mostra quem moveu e o controle de acesso é só visual.

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Todos os materiais e produtos devem ser armazenados em condições adequadas, definidas pelo fabricante de forma a tornar possível a segregação dos lotes e a rotação do estoque." | Art. 159 | O destino é filtrado por quarentena, refugo, umidade e refrigeração e por capacidade (RN-EST-073 e 071). O item refrigerado fica sem destino utilizável (DV-EST-042, CT-EST-040). A tela compara só o item do endereço, e o servidor compara o lote (RN-EST-E07-009; a mistura de lotes está sem teste, CT-EST-E07-03). A rotação do estoque (usar primeiro o que vence antes) não é tratada aqui, mas no Atendimento (DV-EST-048, Alta) | Atende em parte |
| "As áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para permitir o estoque ordenado das várias categorias de materiais e produtos, tais como matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados, em sua condição de quarentena, liberados, rejeitados, devolvidos ou recolhidos." | Art. 85 | Separa quarentena, refugo (reprovado) e local comum pelo filtro de destino e confere altura, largura, profundidade e peso. Só o peso foi testado (CT-EST-038); o peso não soma o que o endereço já guarda (RN-EST-E07-010; CT-EST-E07-12) | Atende em parte |
| "Os materiais recebidos e os produtos acabados devem ser fisicamente ou administrativamente colocados em quarentena imediatamente após o recebimento ou processamento, até que sejam liberados para uso ou distribuição." | Art. 157 | Para um lote em quarentena, a lista só oferece locais de quarentena (CT-EST-039, 13/10/2026). A trava do servidor foi desligada (if (true), RN-EST-059); a lista de lotes oferece o lote em quarentena (DV-EST-033). Não foi testado enviar a operação sem a tela | Atende em parte |
| "Qualquer sistema que substitua a quarentena física deve proporcionar um grau de segurança equivalente." | Art. 89, parágrafo único | A quarentena no sistema é uma marca do local. Pela tela o grau é razoável; no servidor não há conferência (RN-EST-059). Equivalência à quarentena física: leitura da área | A verificar |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | Cada transferência grava código, data, usuário (cabeçalho) e as duas linhas de item (RN-EST-E07-002 e 011). O Histórico do Lote não mostra usuário nem hora (DV-EST-034, Média, CT-EST-044). A lista esconde o ícone do Log. Em teste, uma transferência de 13/10/2026 aparece com código e data, sem autoria | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | A movimentação não pode ser alterada pela tela (Editar escondido). A mudança de lugar é uma nova movimentação, com data e usuário gravados. Não há assinatura eletrônica | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A justificativa é obrigatória e vai para o log (CT-EST-035; RN-EST-E07-012). Nenhuma tela mostra o log desta movimentação (CT-EST-E07-16) | Atende em parte |
| "existam mecanismos para garantir que os medicamentos sejam armazenados, distribuídos e posteriormente manuseados de modo que a qualidade seja mantida ao longo do seu período de vida útil" | Art. 8º, XVI | A tela oferece lote vencido na lista, porque o código não filtra pela validade (RN-EST-E07-003; CT-EST-E07-04). Leitura da área: um lote vencido deveria ser movido só para local segregado | A verificar |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As regras de acesso desta tela estão descritas na seção Segurança e acesso do documento da tela. O resultado dos testes: a tela abre pelo endereço com o menu negando (DV-EST-008, Alta; CT-EST-045 e 065) | Não atende |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Existe uma trilha (o log da inclusão, com usuário e justificativa), mas nenhuma tela a mostra e o histórico do lote não a usa (DV-EST-034). O gatilho do banco muda saldos sem registro próprio | Atende em parte |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Recusa justificativa vazia, quantidade acima do saldo, destino com outro item e peso acima do máximo (CT-EST-035 a 038). Não confere rua, coluna e andar com mensagem própria (RN-EST-E07-008); duas sessões gravam sem trava (DV-EST-065, Baixa) | Atende em parte |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As mensagens de quantidade e de capacidade dizem o motivo. A de destino inválido não diz o que falta, e o erro técnico mostra o texto do banco (leitura do código) | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Para onde foi este lote depois de recebido e quem o moveu? O sistema mostra isso hoje? Em parte: o Histórico do Lote mostra a data, o endereço e a quantidade, mas não o usuário nem a justificativa (DV-EST-034). 2. Um lote em quarentena pode sair para um endereço de uso normal? O sistema impede? Em parte: só a lista da tela impede; o servidor não (RN-EST-059). 3. Os lotes estão separados no armazém? O sistema impede dois lotes no mesmo endereço? Em parte: o servidor confere, a tela não; sem teste (CT-EST-E07-03). 4. O material que exige refrigeração está no local certo? O sistema ajuda? Em parte: filtra por local refrigerado, mas hoje o item refrigerado fica sem destino utilizável (DV-EST-042). 5. Alguém moveu material vencido? O sistema alerta? Não: a lista não filtra por validade. 6. Duas pessoas mexeram no mesmo endereço ao mesmo tempo? Em parte: o saldo bate, mas não há trava (DV-EST-065).

Lacunas para a versão corrigida

- Reativar a trava de quarentena no servidor, com a mesma regra da lista (RN-EST-059; art. 157 e 89).

- Mostrar usuário, hora e justificativa de cada transferência no Histórico do Lote e na consulta da movimentação (DV-EST-034).

- Corrigir o destino do item refrigerado: o local e as ruas, colunas e andares devem usar a mesma base (DV-EST-042).

- Conferir rua, coluna e andar com mensagem que diga o que falta (RN-EST-E07-008; DV-EST-044 como risco).

- Conferir o lote e o peso acumulado no endereço, na tela e no servidor (RN-EST-E07-009 e 010).

- Segregar lote vencido e lote bloqueado na lista e no destino (art. 159; CT-EST-E07-04).

- Travar o endereço durante a movimentação ou recusar a segunda gravação (DV-EST-065).

- Controle de acesso verificado na abertura de cada página, e não só nos botões (DV-EST-008).

- Mostrar o tipo (Entrada e Saída) na consulta de uma movimentação e o ícone do log na lista (RN-EST-E07-014 e 016).

Guia 33/2020

Item 9.7.7.1.2 (testes de operação do sistema): o Guia lista, entre o que deve ser verificado, "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" e "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;". Nesta tela a trilha existe no log, mas nenhuma tela a mostra, e o histórico do lote não a usa. A validação da entrada funciona para justificativa, quantidade, item e capacidade, e falha em dois pontos: o item refrigerado (DV-EST-042) e a conferência de duas sessões (DV-EST-065). Item 9.3.2.3: "Segurança incluindo controle de acesso;" e "Mensagens de erro inequívocas." aparecem como requisitos operacionais; o primeiro não é atendido (DV-EST-008).